#### Vedlegg 1

GENERELLE KRAV

Elektrisitetsmåleren skal ha en høy grad av metrologisk beskyttelse slik at alle berørte

parter kan ha tillit til måleresultatet, og de skal konstrueres og fremstilles etter et tilfredsstillende kvalitetsnivå med hensyn til måleteknologi og måledataenes sikkerhet.

De krav som måleinstrumenter skal oppfylle for at disse mål kan nås, er fastsatt i det følgende med tillegg av de spesifikke krav i vedlegg 2, hvor visse deler av de generelle krav nærmere utdypes.

I de løsninger som anvendes for å oppfylle kravene skal det tas hensyn til instrumentets

påtenkte bruk, samt den feilbruk som med rimelighet kan forventes.

### DEFINISJONER

Målestørrelse

Målestørrelsen er den gitte størrelse som skal måles.

Påvirkende størrelse

En påvirkende størrelse er en størrelse, som ikke er målestørrelsen, men som påvirker

måleresultatet.

Tillatte driftsbetingelser

De tillatte driftsbetingelser er de verdier av målestørrelse og påvirkende størrelser, som utgjør

instrumentets normale driftsbetingelser.

Forstyrrende størrelse

En forstyrrende størrelse er en påvirkende størrelse som ikke normalt hører til

arbeidsbetingelsene for det instrument som funksjonskravene gis for.

Kritisk endring

Den kritiske endring i en påvirkende størrelse, er den endring som resulterer i et avvik som gir en uønsket endring i måleresultatet.

### Nøyaktighetsnivå

Nøyaktighetsnivåene beskriver de minimumskrav som settes til elektrisitetsmålerens metrologiske nøyaktighet.

1.	Tillatte feil

1.1 	Målefeil

Under de tillatte driftsbetingelser og i fravær av forstyrrende størrelser må målefeilen

ikke være større enn den tillatte målefeil som er gitt i vedlegg 2. Med mindre annet er

angitt, uttrykkes den maksimale tillatte målefeil relativt til den sanne måleverdi som et tosidet intervall.

1.2 	Påvirkning

For et instrument, som fungerer ved de tillatte driftsbetingelser og under påvirkning

av en forstyrrende størrelse, er kravene til egenskaper de som er fastlagt i vedlegg 2.

  - Bruksmiljø

Produsenten skal angi det klimatiske miljø som instrumentet er bestemt for.

Det klimatiske miljø inndeles i miljøklassene ”innendørs” og ”utendørs”:

### Miljøklasse ”innendørs”

Denne klassen omfatter frostfri plassering i lukkede rom hvor temperatur og fuktighet

ikke trenger å være regulert. Måleren kan utsettes for kondens men ikke regn.

Miljøklasse ”utendørs”

Denne klasse omfatter all annen plassering enn den som er omfattet i miljøklasse ”innendørs” i tillegg til plassering utendørs.

For bruk i miljøklasse ”utendørs” kan kun elektrisitetsmåler innenfor nøyaktighetsnivå 1 godkjennes. For bruk i miljøklasse ”innendørs” kan elektrisitetsmålere innenfor nøyaktighetsnivå 1 og 2 godkjennes.  Nøyaktighetskravene knyttet til det enkelte nøyaktighetsnivå er fastsatt i vedlegg 2.

2. 	Reproduserbarhet og repeterbarhet

Under ellers like forhold skal de etterfølgende måleresultater stemme meget nøye overens. Forskjellen mellom måleresultatene skal være liten i forhold til den maksimale tillatte feil.

3. 	Oppløsning

Elektrisitetsmåleren skal ha tilstrekkelig oppløsning tilpasset måleoppgaven.

4. 	Holdbarhet

Måleren skal være konstruert slik at dens metrologiske egenskaper er tilstrekkelig

stabile i et rimelig tidsrom, forutsatt at den monteres, vedlikeholdes og brukes korrekt i overensstemmelse med produsentens anvisninger og i det miljø den er bestemt for.

5. 	Pålitelighet

En elektrisitetsmåler skal konstrueres slik at virkningen av en funksjonsfeil som medføre et unøyaktig måleresultat, så langt som mulig reduseres. Dog gjelder ikke dette hvis feilen er åpenbar eller enkelt lar seg konstatere ved bruk av anordninger som ikke er en del av selve måleren.

6. 	Egnethet

  - Målere må ikke ha egenskaper som kan forventes å  svikte lett, og muligheten for

utilsiktet feilbruk skal være minst mulig.

  - Måleren skal være egnet til den påtenkte bruk under hensyn til de i praksis forekommende driftsbetingelser og i forhold til en normal bruker, og må ikke stille urimelige krav til brukeren for å oppnå et korrekt måleresultat.

  - En måler skal være robust og fremstilt av materialer som er velegnet til

de påtenkte driftsbetingelser.

7. 	Beskyttelse mot manipulering

7.1 	Elektrisitetsmålerens metrologiske egenskaper må ikke på feilaktig måte bli

påvirket ved dens tilslutning til en annen anordning, ved den tilsluttede anordningens egenskaper eller ved noen anordning som er fjerntilkoblet måleren.

7.2 	Utstyr som har avgjørende betydning for de metrologiske egenskaper, skal være

konstruert slik at det kan sikres. De benyttede sikkerhetsforanstaltninger skal gjøre det

mulig å påvise at inngrep har funnet sted.

7.3 	Program, som er av avgjørende betydning for de metrologiske egenskaper, skal være

merket tilsvarende og skal være utformet slik at det kan sikres. Identifikasjonen av

slike program skal være lett tilgjengelig. Eventuell informasjon eller indikasjon på at

det har funnet sted et inngrep skal være tilgjengelig.

7.4 	Ved oppbevaring eller overføring av måledata og metrologisk viktige parametere, skal disse være tilstrekkelig sikret mot bevisst og ubevisst manipulering.

7.5 	Visningen må ikke kunne tilbakestilles under bruk.

8. 	Anvisninger, som skal påføres eller følge instrumentet

8.1 	Måleinstrumenter skal være påført følgende påskrifter:

– produsentens merke eller navn,

– opplysninger om dets nøyaktighet,

– relevante opplysninger om bruksbetingelser,

– identitetsmerke,

– typegodkjenningsidentifikasjon.

8.2 	Med måleren skal det følge beskrivelse for betjening. Disse beskrivelsene

skal i relevant omfang omfatte:

– tillatte driftsbetingelser,

– beskrivelse (klassifisering) av klimatisk miljø,

– anvisninger for montering, vedlikehold, reparasjoner og tillatte innstillinger,

– anvisninger for korrekt betjening og eventuelle særlige anvendelsesbetingelser.

8.3 	Måleenheten eller symbolet for den skal være angitt tett ved dens tallverdi.

8.4 	Det skal benyttes måleenhet og symboler som fremgår av nasjonal eller internasjonale harmoniserte standarder.

8.5 	Alle merker og påskrifter skal være klare, varige, utvetydige og ikke overførbare.

9. 	Visning av resultat

9.1 	Resultatet skal vises direkte eller ved utskrift på papir.

9.2 	Alle resultater skal være tydelige og utvetydige, og være ledsaget av slike merker og påskrifter som er nødvendige for å gjøre brukeren oppmerksom på betydningen av resultatet. Det viste resultat skal være lett å lese under normale bruksforhold. Ytterligere angivelser kan vises forutsatt at de ikke gir mulighet for forveksling.

9.3 	For utskrevne eller registrerte resultater skal det utskrevne eller registrerte tilsvarende være lett leselig og varig.

9.4	Elektrisitetsmålere hvis måledata enten kan avleses med en mobil avlesningsenhet eller fjernavleses via en dataforbindelse, skal være forsynt med visningsanordning som kan avleses av forbrukeren. Verdien som angis av denne visningsanordningen er det måleresultat som skal danne grunnlag for det økonomiske oppgjøret.

10.	Undersøkelse

Elektrisitetsmålere skal være utformet slik at undersøkelse av om kravene i denne forskrift er tilfredsstilt lett kan vurderes.

### Vedlegg 2

SPESIFIKKE KRAV

Gjeldende krav i dette vedlegg og i vedlegg 1 skal ligge til grunn for undersøkelse for typegodkjenning av elektrisitetsmålere og ved undersøkelse av den enkelte elektrisitetsmåler ved førstegangsverifikasjon.

DEFINISJONER

I 	elektrisk strømstyrke gjennom måleren;

I n 	den nominelle størrelse av I, som måleren er konstruert for;

I st	den minste verdi av I der måleren måler elektrisitetsforbruket (startstrøm)

I min 	den minste verdi av I der målerens feil skal ligge innefor angitte toleransegrenser

I tr 	den minste verdi av I der målerens feil skal ligge innefor toleransegrenser tilsvarende 	klassens betegnelse.

I maks 	den største verdi av I der målerens feil skal ligge innefor angitte toleransegrenser.

U 	tilført elektrisk spenning til måleren;

U n	den nominelle størrelse av U, som måleren er konstruert for;

f 	frekvensen (grunntonen) av den elektriske strøm gjennom måleren;

f n 	den nominelle størrelsen av frekvensen som måleren er konstruert for;

PF	effektfaktor (eller DPF) = cos ( = faseforskjell mellom grunntonen til I og U;

T 	omgivelsestemperatur.

Tn	dette er målerens referansetemperatur

- Målerens egenskaper

Produsenten fastsetter de verdier av f n , U n , I n , I min , I tr , I maks  og Tn som gjelder

for måleren. De valgte størrelser skal oppfylle følgende betingelser:

I tr	<	I n  / 10

I min	(	I n  / 20

I maks		2 x I n

f n	=	50 Hz

2.	Maksimale tillatte feil

2.1 	Under referansebetingelser

Tabell 1 viser de maksimale feil, angitt i prosent av den sanne verdi, som skal være

overholdt av elektrisitetsmåleren ved følgende referansebetingelser:

T = Tn ± 2 K

U = (1 ± 0,01) Un

f = (50 ± 0,15) Hz

Spenningssymmetri				± 1 %

Strømsymmetri				± 2 %

Forskjell i symmetrisk faseforskyvning 	± 2 °

PF = 1 refererer seg til en situasjon der effektfaktoren  ligger mellom grenseverdiene 0.95 kapasitivt til 0.95 induktivt.

Tabell 1 Maksimal tillatt feil (i prosent av faktisk verdi)

|  |  | Maksimal tillatt feil |
| --- | --- | --- |
| Elektrisk strøm, som ledes gjennom måleren | PF | Nøyaktighets- nivå 1 | Nøyaktighets- nivå 2 |
| Enfasemåler; flerfasemåler med symmetrisk belastning |
| I tr I I maks. | 1 | 1 | 2 |
| 2I tr I I maks. | (1 | 1 | 2 |
| I min I I tr | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 2I min I 2I tr | (1 | 1.5 | 2.5 |
| Flerfasemåler med kun enfase belastning |
| I tr I I maks. | 1 | 2 | 3 |
| 2I tr I I maks. | (1 | 2 | 3 |

2.2	Under tillatte driftsbetingelser

Tabell 2 viser de maksimale tillatte feil i prosent som følge av variasjoner i driftsbetingelser:

Spenningens nominelle verdi og frekvens skal være innenfor følgende grenser:

0,9 . U n U 1,1 . U n

0,98 . f n f 1,02 . f n

Størrelsen av effektfaktoren skal være innenfor følgende grenseverdier:

Fra PF = 0,5 induktivt til PF = 0,8 kapasitivt.

.

Tabell 2  Maksimal tillatt feil som følge av variasjon i driftsbetingelser

|  | PF | Maksimal endring |
| --- | --- | --- |
| Omstendighet |  | Nøyaktighets-nivå 1 | Nøyaktighets-nivå 2 |
| U innenfor kvalitetsgrensene, og U ( U n | 1 |  | 1 |
|  | ( 1 | 1 | 1,5 |
| f innenfor kvalitetsgrensene, og f ( f | 1 | 0.5 | 0,8 |
|  | ( 1 | 0.7 | 1 |
|  |  | Maksimal gjennomsnittlig temperaturkoeffisient |
| T innenfor de tillatte betingelser | 1 | 0.05 | 0,1 |
|  | ( 1 | 0.07 | 0,15 |

2.3	Tillatt effekt av forstyrrende påvirkninger

2.3.1	Endringen i nøyaktighet av elektrisitetsmåleren som følge av en forstyrrende

elektromagnetisk påvirkning skal enten være mindre enn den kritiske verdi angitt i

tabell 3 eller måleresultatet angis slik at det ikke kan oppfattes som et gyldig

måleresultat, men som et momentant avvik, som ikke kan tolkes, registreres

eller overføres som et måleresultat.

2.3.2 	Etter å ha blitt utsatt for en forstyrrende påvirkning, som beskrevet i tabell 3 , skal elektrisitetsmåleren

– gjenoppta sin funksjon og fungere innen for den maksimale tillatte feil, og

– ha alle målfunksjoner i behold, og

– gi mulighet for å hente alle de måledata, som forelå umiddelbart før

forstyrrelsens inntraff.

Tabell 3 Maksimal tillatt endring i måleverdi ved kritisk endring av forstyrrende

påvirkning (prosentangivelsene har den sanne verdi som basis)

| Forstyrrende påvirkning | Forhold / verdi | Maksimal endring i prosent |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nøyaktighets-nivå 1 | Nøyaktighets-nivå 2 |
| 3.de harmonisk innhold i strømsignal | I3 =0,1 In | 0,6 | 0,8 |
| Innhold av likestrøm og like harmoniske i strømsignalet | Irms =0,5 Imaks | 3 | 6 |
| DC magnetisk felt | 1000 At | 2 | 3 |
| AC magnetisk felt (homogent) | 0,5 mT ved 50 Hz | 2 | 3 |
| HF elektromagnetisk felt | 80 MHz – 1 GHz 10V/m modulasjonsgrad 80 % (1 kHz) | 2 | 3 |

3.	Andre krav

3.1. 	Målere skal ha en visningsanordning, som er synlig for brukeren når den er montert i sin normale posisjon som foreskrevet av produsenten.

3.2. 	Visningsanordningen skal kunne vise tilstrekkelig mange sifre slik at visningen ikke

returnerer til startverdien før elektrisitetsforbruket i kretsen har passert 10 000 timers drift ved I=Imaks., U=Un og PF=1.

3.3. 	Når det målte elektrisitetsforbruket angis på forskjellige visningsanordninger svarende til forskjellige tariffer, skal måleren angi den aktive tariffen.

3.4.	Det må ikke være mulig å nullstille visningen av det målte elektrisitetsforbruket under bruk.

3.5. 	Elektrisitetsmålere med myntinnkast skal angi størrelsen på den resterende saldo.

Den tillatte feil i verdien av forbrukt elektrisk energi pr. enhet, som trekkes fra

denne saldo, skal være 1 skalaintervall.

3.6 	Etter utfall av spenningsforsyning fra ledningsnettet skal det målte elektrisitetsforbruket være tilgjengelig for avlesning i en periode av minst 4 måneder.

### 4	Måleenhet

Det målte elektrisitetsforbruket skal vises i kilowatt-timer med symbolet kWh.